Semenov Anatoly Alykseevich, Poltava University
Economy and Trade, Associate Professor of non-food items

Kozhushko Gregory Mefodievich, Poltava University
Economy and Trade, Head Department of non-food items

Семенов Анатолий Алексеевич, Полтавский университет

экономики и торговли, доцент кафедры непродовольственных товаров

Кожушко Григорий Мефодиевич, Полтавский университет

экономики и торговли, зав. кафедры непродовольственных товаров

Bactericidal irradiators for ultraviolet disinfection of indoor air

Бактерицидные облучатели для ультрафиолетового обеззараживания

воздуха в помещениях

Применение ультрафиолетового (УФ) излучения в настоящее время становится все более актуальным, поскольку является одним из главных методов инактивации вирусов, бактерий и грибков в воде, в воздушном пространстве и в доступных для облучения поверхностях.

Воздушное пространство часто становится источником распространения возбудителей инфекционных заболеваний воздушно-капельным путем, поэтому одним из способов решения бактерицидной безопасности населения является внедрение УФ-облучателей для обеззараживания воздуха.

Метод ультрафиолетового обеззараживания является физическим безреагентным методом дезинфекции, который имеет ряд преимуществ перед химическими методами: отсутствие образования вредных веществ, отсутствие остаточного содержания реагентов, невозможностью непрерывного использования реагентов для обработки помещений и объектов в присутствии людей.

Целью данной работы является разработка устройств бактерицидного обеззараживания воздуха с помощью ультрафиолетового излучения.

В качестве источников ультрафиолетового бактерицидного излучения используются разрядные лампы, в которых в процессе электрического разряда генерируется излучение с достаточно высоким значением бактерицидной отдачи в диапазоне длин волн 205-315 нм. К таким лампам относятся ртутные лампы низкого и высокого давления, а также ксеноновые импульсные лампы.

Ртутные лампы низкого давления конструктивно и по электрическим параметрам практически ни чем не отличаются от обычных люминесцентных ламп, за исключением того, что их колба выполнена из специального кварцевого или увиолевого стекла с высоким коэффициентом пропускания ультрафиолетового излучения. Эти лампы выпускаются в широком диапазоне мощностей от 4 до 60 Вт. Имеют большой срок службы 5000-10000 часов и мгновенную способность к работе после их зажигания.

Лампы высокого давления выполнены из кварцевого стекла. Достоинство этих ламп состоит в том, что они имеют при небольших габаритах большую единичную мощность от 100 до 1000 Вт. Это позволяет уменьшить количество ламп в помещении. Недостаток в том, что они обладают относительно низкой бактерицидной отдачей и малым сроком службы 500-1000 часов, кроме того нормальный режим горения наступает через 5-10 мин после их зажигания.

В работе мы рассмотрим бактерицидные лампы низкого давления, основное достоинство которых состоит в том, что более 70% излучения приходится на линию с длиной волны 253,4 нм, лежащей в спектральной области максимального бактерицидного действия.

Для решения поставленной задачи нами предложено устройство закрытого типа (рециркулятор) для бактерицидного обеззараживания воздуха, которое отличается от аналогов конструктивными особенностями и техническими характеристиками.

Рассмотрим известные технические устройства аналогичного назначения.

Устройство для обеззараживания воздуха имеет корпус (камеру) с входными и выходными окнами, в котором устанавливается вентилятор, источник ультрафиолетового излучения и экраны [патент РФ 2021821, кл. A 61 L 9/20, 1994]. При этом экраны препятствуют попаданию ультрафиолетового излучения в помещение, расположенные с обоих торцов источника ультрафиолетового излучения перпендикулярно вектору движения.

Недостатком данного технического решения является снижение производительности бактерицидной эффективности за счет размещенных поперечно воздушному потоку экранов, а также при этом не исключается возможность образования озона, поскольку в качестве источника ультрафиолетового излучения применяются бактерицидные разрядные ртутно-кварцевые лампы низкого давления.

Известно также устройства для обеззараживания воздуха [патент РФ 2153886, кл. А 61 L 9/20, 1999], содержащие корпус с входными и выходными окнами, в котором установлен вентилятор с источником ультрафиолетового излучения. Корпус оснащен экранами в виде лабиринтно расположенных перегородок, стенки корпуса с внутренней стороны имеют комбинированное покрытие из звукопоглощающего слоя и отражающего экрана из алюминиевой фольги. Источником ультрафиолетового излучения выступают одна или несколько продольно установленных «безоозоновых» ртутных ламп низкого давления с внутренним покрытием, которое поглощает озоновый спектр 150-185 нм.

Недостатком данного технического решения является снижение бактерицидной эффективности за счет размещенных поперечно воздушному потоку лабиринтных перегородок, а также неэффективности использования бактерицидного потока благодаря размещению источников ультрафиолетового излучения вдоль стенок камеры облучения.

Основной целью создаваемых новых технических решений является повышение эффективности обеззараживания воздуха и отсутствие образования озона для обеспечения благоприятных условий пребывания в помещениях. Однако достижение этой цели сопровождается, как правило, усложнением конструкции без получения эффективности обеззараживания.

Предлагаемое нами устройство бактерицидного обеззараживания воздуха содержит цилиндрический корпус с входным и выходным отверстиями, в котором установлен вентилятор. Образованная таким образом камера облучения дополнительно на входе и выходе комплектуется направляющими жалюзи, которые экранируют помещение от ультрафиолетовых лучей, при этом существенно не увеличивают сопротивление воздуха. В камере облучения осесимметрически размещается источник ультрафиолетового излучения - «беззозоновая» ртутная лампа низкого давления. Внутренние стенки камеры облучения и экраны покрыты пленкой с высоким коэффициентом отражения 0.95, например из альзакированого алюминия, что дает возможность увеличить коэффициент использования бактерицидного потока за счет многократных отражений.

Принцип действия предлагаемого устройства для бактерицидного обеззараживания воздуха заключается в следующем: воздух из помещения, через входное отверстие подается вентилятором в камеру облучения, где под действием ультрафиолетового излучения обеззараживается и через выходное отверстие поступает в помещение, обеспечивая при этом постоянную рециркуляцию.

В известных конструкциях установок производительность и размеры камеры рассчитываются по стандартным методикам, с использованием экспериментально определенных объемных доз НV для инактивации различных видов микроорганизмов. Недостатком такого подхода является то, что объемная доза НV зависит от геометрии камеры и степени однородности потоков воздуха в процессе облучения. В данном случае слои воздуха, которые находятся ближе к источнику УФ-излучения будут получать «избыточную» дозу, а слои воздуха, находящиеся у стенок камеры - недополучат необходимой дозы (при достаточном среднем значении НV). Для ликвидации данного недостатка предлагаются размеры камеры установки (диаметр и длина) выбирать из условий, при которых минимальная облученность Еmin для наименее облучающих участков камеры была бы достаточной для создания поверхностной дозы НS, необходимой для инактивации микроорганизмов. Другие участки будут получать «избыточное» облучения, что повышает надежность бактерицидного обеззараживания.

Расчет установки для обеззараживания сводится к определению такой зоны пространства для облучения, которая подвергается минимальной бактерицидной облученности Еmin.

Продуктивность установки  Q определяется из выражения:

Q≈Emin⋅l⋅π⋅R12HS⋅R22⋅(R22−R12)					(1)

де l - длина разрядного столба бактерицидной лампы; Еmin - облученность на цилиндрической поверхности радиусом R2 (радиус облученной полости); R1 - радиус источника излучения.

Доза УФ-облучения, которую получает воздух в процессе прохождения через устройство бактерицидного обеззараживания воздуха определяется следующей формулой:

HS=Emin⋅t,						(2)

где t - время пребывания воздуха в камере.

Энергетическая освещенность Еmin внешней поверхности лампы определялась экспериментально с помощью УФ радиометра «Тензор-31» по методике.

Предложенное устройство бактерицидного обеззараживания воздуха, отличается тем, что наименьшая облученность внутренней поверхности камеры рассчитывается из условий обеспечения необходимой поверхностной дозы при заданном объеме прохождения воздуха через камеру HS≥60Джм2. При таких условиях, даже в случае ламинарного течения (когда слои воздуха не перемешиваются), отдаленные от лампы слои воздуха в камере будут получать необходимую для инактивации дозу облучения.

На основе предложенного технического решения научно-исследовательским центром Полтавского университета экономики и торговли (Украина, г.Полтава) разработана технология, которая успешно используется предприятиями Украины. Пропускная способность таких устройств бактерицидного обеззараживания воздуха обеспечивается конструктивными особенностями при проектировании, учитывая концентрацию и вид вредных микроорганизмов, желаемую степень обеззараживания и определяется теоретически опытным путем по результатам микробиологического анализа.

Список литературы:

- Мейер А., Зейтц Э. Ультрафиолетовое излучение. Получение, измерение и применение в медицине, биологии и технике. Пер. с нем. М.: Издательство “Иностр. лит.”,1952, 574 с.

- Бутилированая вода: типы, состав, нормативы /под ред. Д.Сениор, Н.Деге; пер. с анг. Е.Боровиковой, Т.Зверевич. - СПб: Профессия, 2006 - 424 с.

- Матвеев А.Б., Лебедкова С.М., Петров В.И. Электрические облучательные установки фотобиологического действия. Под ред. д.т.н. С.П. Решенова - М.: МЭИ. 1989.

- Сарычев Г.С. К расчету бактерицидных установок // Светотехника, 2005. №1.- с.62-63.

- Вассерман А.Л. Ультрафиолетовые бактерицидные установки для обеззараживания воздушной среды помещений. - М.: Изд-во дом света, 1999, выпуск 8 (20).

- Источники ультрафиолетового излучения: методика проведения измерений параметров ультрафиолетового излучения. МВУ 11-038-2007 / ННЦ «Институт метрологии» - Харьков, 2007. – 33 с.

| Semenov A., Kozhushko G. | Bactericidal irradiators for ultraviolet disinfection of indoor air | European Applied Sciences. – Stuttgart, Germany, 2013. – 1(13) – pp. 226-228. – ISSN 2195-2183. | 2013 | 1(13) | pp. 226-228. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Бутилированая вода: типы, состав, нормативы. Под ред. Д. Сениор, Н. Деге; пер. с анг. Е. Боровиковой, Т.Зверевич. - СПб: Профессия, 2006 - 424 с.

Мейер А., Зейтц Э. Ультрафиолетовое излучение. Получение, измерение и применение в медицине, биологии и технике. Пер. с нем. М.: Издательство “Иностр. лит.”,1952, 574 с.

Матвеев А.Б., Лебедкова С.М., Петров В.И. Электрические облучательные установки фотобиологического действия. Под ред. д.т.н. С.П. Решенова - М.: МЭИ. 1989.

Сарычев Г.С. К расчету бактерицидных установок // Светотехника, 2005. №1.- с.62-63.

Вассерман А.Л. Ультрафиолетовые бактерицидные установки для обеззараживания воздушной среды помещений. - М.: Изд-во дом света, 1999, выпуск 8 (20).

Источники ультрафиолетового излучения: методика проведения измерений параметров ультрафиолетового излучения. МВУ 11-038-2007 / ННЦ «Институт метрологии» - Харьков, 2007. – 33 с.